**四平市第一人民医院疫苗接种点冷链设备及核医学科甲状腺功能仪采购项目招标公告**

1. **项目概况**

1、四平市第一人民医院医用冷藏箱、医用低温冰箱、冷藏转运箱货物类采购项目，及四平市第一人民医院核医学科甲状腺功能仪采购项目公开招标。本项目分为AB共2个包。

1. **项目基本情况**

1、项目名称：四平市第一人民医院疫苗接种点冷链设备及核医学科甲状腺功能仪采购项目

2、项目编号：spdyyy-20210224

3、采购方式：院内公开招标

4、公示期限：自公告发布起3个工作日

5、合同履行期限：成交供应商按成交通知书规定时间与采购人签订合同，并于签订合同后25个工作日内供货及完成安装调试。

6、本项目不接受联合体投标

1. **项目技术需求及商务需求**

**3.1 A包**

**3.1.1采购项目清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 允许进口 |
| 1 | 医用冷藏箱 | 台 | 5 | 否 |
| 2 | 医用低温冰箱 | 台 | 1 | 否 |
| 3 | 转运冷藏箱 | 台 | 20 | 否 |

**3.1.2 货物需求及规格技术参数要求**

1. **医用冷藏箱**
2. 立式，单门，箱内有效容积300~400L。额定电压220V/50Hz，有效使用电压187V-242V。
3. 产品出厂时温度预设5℃，保证箱内温度范围：2℃～8℃。
4. 微电脑控温，箱内温度数字显示，温度控制精度0.1℃，通过仿生显示箱内温度真实情况。
5. 多种故障报警（高低温报警，开门报警、传感器故障报警、断电报警，带远程报警接口），两种报警方式（声音蜂鸣报警，显示屏闪烁报警）。断电报警功能满足产品断电后继续显示箱内的实时温度大于48小时。
6. 高精度5路传感器设计，可分别显示箱内上部温度、下部温度以及平均值；主传感器故障后副传感器替代主传感器控制制冷系统运行；并且可选择检测温度或者仿生温度。
7. 门体双层钢化玻璃，采用电极式加热防凝露设计， 32℃环温85%湿度下门体无凝露，物品清晰可见。

7、冷凝水自动蒸发，无需人工操作。

8、带有4个脚轮和2个平衡底脚。

9、门体上自带暗锁（且为一把钥匙开一把锁结构）的同时，侧面增加锁扣，支持用户自行挂锁。

10、门体为自关门结构，防止用户开门后忘记关门。

11、所投产品的制造厂家通过ISO9001、ISO13485认证，具有医疗器械生产许可证。

12、多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间，且每个搁架都自带价目条设计，方便用户放置标签。

13、产品具有TUV出具的性能检测报告。

14、产品具有医疗器械注册证, 并能提供相应的国家级检测中心出具的检测报告。

15、低噪音，噪音低于41分贝，并提供CNAS或者CML认可的机构出具的测试报告。

16、产品需带有1个测试孔，方便用户对箱内温度进行温度监测。

**（二）医用低温冰箱**

1、卧式，单门，箱内有效容积500~600L。额定电压220V/50Hz，有效使用电压187V-242V。

2、电子温控器，采用微电脑处理控制系统，控制精度0.1度，温度数字显示，箱内温度-10℃~-25℃可调。

3、多种故障报警（高温报警、低温报警、传感器报警、断电报警、超温限报警），两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）。

4、门体上部带锁设计，方便用户操作的同时防止门体随意开启，保证存储物品安全。

5、具有断电报警功能，且在产品断电后能有数字温度显示20小时。

6、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行。

7、采用内置冷凝器结构制冷技术

8、配备排水孔，方便化霜水排出。

9、产品具有医疗器械注册证, 并能提供相应的国家级检测中心出具的检测报告。

10、具有ISO9001系列质量体系认证、ISO14001环境体系认证、ISO13485医疗器械质量体系认证、职业安全健康ISO 45001认证。

**（三）转运冷藏箱**

1、产品有效容积20L。

2、产品标准配置：温度计，冰盒，隔板，托盘，背带

3、冷源配置：10块适配于本产品大小的冰盒（可灵活配置）

4、采用PP高质原米工程塑料，不含二次料成分环保，无毒可高温消毒。全压合成注塑工艺，整箱厚度均匀，耐磨，抗压，表面光洁

5、扣具，握手与箱体材料完全兼容，热伸缩性一致，不易损坏。具有良好隔热性。

**3.2 B包**

**3.2.1采购项目清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 允许进口 |
|  | 甲状腺功能仪 | 台 | 1 | 否 |

**3.2.2货物需求及规格技术参数要求**

1. 甲状腺功能仪

1、本底计数率≤900cpm

2、点源灵敏度≥0.18（min·Bq）-1

3、时间稳定性≤2.5%/8h

4、两档增益控制：99mTc、131I

5、独立带液晶显示屏主机，在脱离电脑状态下可以进行自主测量。

6、附带脉冲抑制器，能有效的降低周围环境及噪声污染对测量计数值的影响。

7、手动升降探头

8、探头可前后滑动（对位），带自动锁止机构，对位精确

9、悬挂式颈模型，操作灵活方便

10、高度智能化点源管理，软件自动开关高压，安全可靠

11、高度集成电子线路，仪器可靠、稳定

12、USB标准接口，高速数据传输

13、甲状腺24小时动态摄碘功能测定（时序可变）

14、甲状腺碘有效半衰期测定

15、甲状腺过氯酸钾释放试验

16、甲状腺抑制试验

17、甲状腺吸99mTc功能检查

18、同位素衰变计算器

19、根据日期建立病历表文件夹，方便查询调取患者病历

20、需提供与之配套工作站电脑一台，打印机一台。

**3.3商务需求**

3.3.1供应商须提供全新、原装并符合质量标准的货物、工程和服务。

3.3.2所投货物必须提供至少**壹**年的质保期（另有超过壹年规定的按要求执行），质保期自验收合格之日起算。

3.3.3根据新设备特点及技术要求，应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能，并能解决简单的常见问题及故障、达到合格使用该设备之要求。

3.3.4质保期过后厂家免费维修，不换配件不收费,终身免费升级软件版本。

3.3.5报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、招标代理费、税金等全部费用。

1. **申请人资质及文件要求**

4.1.1提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证副本或具有统一社会信用代码的营业执照副本；

4.1.2提供附有法定代表人身份证复印件的法人授权函，被授权人身份证（非法定代表人参与投标时提供）；

4.1.3提供2020年度财务审计报告（新成立公司提供基本开户银行出具的资信证明并加盖公章），投标截止日期前三个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4.1.4提供供应商售后服务承诺函、所投产品生产厂家针对本项目的授权函和售后服务承诺函（厂家直投仅需提供售后服务承诺函）；

4.1.5参加本项目前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的证明文件或书面承诺声明；食品药品监督管理部门颁发的医疗器械经营（生产）许可证明；

4.1.6食品药品监督管理部门颁发的医疗器械产品注册或备案证明；授权委托书与相关人员身份证扫描件；

4.1.7其它相关证件。

以上需提供复印件加盖鲜章确认，另标注 “与原件一致”字样或加盖“与原件一致”条章。

4.1.8**投标产品详细配置清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部件名称 | 品牌 | 产地 | 规格型号 | 详细配置及技术参数 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.设备配置全部基本部件均须标明品牌、型号、详细配置与参数、原产地及制造商，否则将作为非实质性响应投标予以拒绝。

2.此表可根据需要可格式扩展

负责人（或被委托人）签字：

 供应商盖章：

 日 期：

**4.1.8报价文件格式**

**A包：**

项目名称：

采购编号： 报价金额单位：人民币元

|  |  |
| --- | --- |
| 名称： | 设备单价：  |
| 项目总价格： | 大写： （¥ ） |

注：▲1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由负责人或被委托人签字或盖章，否则不得推荐为成交候选人。

▲2、报价应包括人工费、服务费、税金保险、工程配套费、运输费、安装调试费、培训费以及实施本项目所需的其他一切费用。

负责人（或被委托人）签字：

 供应商盖章：

 日 期：

**B包：**

项目名称：

采购编号： 报价金额单位：人民币元

|  |  |
| --- | --- |
| 名称： | 设备单价：  |
| 项目总价格： | 大写： （¥ ） |

注：▲1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由负责人或被委托人签字或盖章，否则不得推荐为成交候选人。

▲2、报价应包括人工费、服务费、税金保险、工程配套费、运输费、安装调试费、培训费以及实施本项目所需的其他一切费用。

负责人（或被委托人）签字：

 供应商盖章：

 日 期：

4.4.4 **二次报价确认单**

**项目名称： 项目编号：**spdyyybx-20210224

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **供 应 方** | **第二次报价（元）** | **法定代表人或委托人签字** |
|  | 单价：项目总价格： |  |

▲1、此二次报价单与投标文件具有同等效力，盖章后现场最终报价使用。

 公司名称（盖章）：

 日 期 ：

**五、开标时间及地点**

5.1开标时间：2021年3月1日

5.2开标地点：四平市第一人民医院机关楼二楼会议室

**六、评审办法——（综合评分法）**

**6.1投标报价（50分）**

6.1.1满足招标文件实质性要求且最终报价最低的供应商的价格为投标基准价，其价格分为满分50分。

6.1.2投标报价得分=（比选基准价/比选报价）×50的公式计算得分。

6.1.3投标报价不完整的，不进入比选标准价的计算，本项得0分。

**6.2技术（30分）**

6.2.1 完全符合招标文件要求,没有负偏离得20 分。与招标文件要求有非实质性的负偏离的扣分,每条扣2分,扣完为止。 技术指标和配置高于招标要求并体现出产品的质量和性能更优的可加分,最多加10分。

**6.3业绩（5分）**

6.3.1 近三年同类项目业绩,根据合同数量,每一个得 1分 ,最多得 5分；

**6.4售后服务（15分）**

6.4.1售后服务体系，主要包括质保期内维护保养措施、质保期外的服务承诺、服务人员的科学合理配备等。优：5分，良： 3-4分，一般：0-2分。

6.4.2供应商在设备的交货、安装、调试及项目实施能力具有详细、全面、切实可行的实施方案和计划，优：4分，良： 3分，一般：0-2分。

6.4.3提供免费保修期最短的不得分,每增加一 年得 3分,最多得6分 。

综合以上得分即为供应商的最终得分，评标委员会依据各供应商综合得分由高到低的顺序推荐候选中标单位3名。

**七、廉洁协议书**

采购方：四平市第一人民医院

投标方：

为贯彻落实中央、省、市治理商业贿赂文件精神，进一步推进党风廉政建设和纠风工作，建立健全治理商业贿赂长效机制，按照卫生部《关于加强医疗机构廉洁风险防控的指导意见》，现经双方协商同意签订廉洁协议书如下：

一、购销双方必须遵纪守法，严格执行上级纠正医药购销和医疗服务中不正之风和治理商业贿赂的有关文件精神，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举”的原则，深化源头治理。双方应严格执行医疗设备、药品和医用材料招标采购制度，严格执行有关管理规定。

二、供方（厂商、经销商）不得派代表到医院，以借名科研费、开发费、宣传费、推销费等形式推销药品、医疗设备、医用耗材等产品，对医院领导、药剂科、器械科、总务科、信息科及相关科室科长（主任）和医务人员发放回扣等商业贿赂不正当行为的，一经发现，中止购销合同和其他一切业务。

三、供方（厂商、经销商）不得派代表到医院临床各科进行新药申请、开方回扣促销，或以不正当交易手段诱导临床医生用其所供药品、医疗设备、医用耗材。一经发现，中关于加强医疗机构廉洁风险防控的指导意见止购销合同和其他一切业务。

四、购方医院领导、药剂科、器械科、信息科、总务科科长（主任）及相关科室有关人员以及临床医务人员不得借新设备、新药品、新医用材料引进之机收受经销商（厂商）的回扣 、物品或索贿等违法行为，一经发现坚决依法依规严肃处理。

五、医院各科室医务人员不得替厂家（经销商）代表非法统计销售药品、耗材数量等，一经发现按商业贿赂行为严肃处理。医院对于出现药品、耗材等销售异常的，查实后将停止购进。

六、购供双方共同承诺坚决遵守不行贿、不受贿等不廉洁行为，做到廉洁自律，如出现有违法违纪行为，一经查实，除依法依规处理外，上报市卫生局，供销公司及法人代表一律进入“黑名单”，在四平卫生信息网予以公布，按照卫生部《关于建立健全医疗设备、药品和医用材料采购制度的通知》精神， 凡在“黑名单”上公布的经营公司（或生产厂家），在五年内不得在我市卫生系统经销产品，我市各医疗卫生单位在五年内也一律不得购买其产品。

本协议书一式两份，购销双方各执一份，自双方签字之日起生效。

购方单位（盖章）： 投标方单位（盖章）：

四平市第一人民医院

法人代表签章： 法人代表签章：

代表人签名： 代理人签名：

年 月 日 年 月 日

**四平市第一人民医院**

 **2021年2月24日**