**四平市第一人民医院脉动真空灭菌器比选招标公告**

1. **项目概况**

四平市第一人民医院脉动真空灭菌器公开比选招标采购项目。

1. **项目基本情况与供应商参与比选须知:**
2. 项目编号：spdyyy-20210705-2
3. 项目名称：四平市第一人民医院脉动真空灭菌器比选招标采购项目
4. 采购方式：院内比选招标
5. 公示期限：自发布公告起5日内
6. 合同履行期限：成交供应商按中标通知书规定时间与采购人签订合同，并于签订合同后30工作日内供货及完成安装调试。
7. 本项目不接受联合体投标
8. 供应商应仔细阅读比选采购公告文件的所有内容，按照要求进行投标文件准备；参选单位递交的文件均应编写目录和页码，密封袋上标明单位名称、比选项目名称、联系人、联系电话并加盖公章,密封件封口上应加盖骑缝章；在规定时问内递交院内比选文件至指定地点，比选文件数量为六本(1正本 5副本)。
9. **项目技术需求及商务需求**

3.1项目技术需求

脉动真空灭菌器 数量 1台

用于诊疗器械、器具和物品的灭菌、干燥。

★容积：≥1200L。

★使用寿命：≥10年

★主体结构：环形加强筋结构，设备内腔强度和稳定性更高。环形加强筋个数≥4个，增加使用寿命，进汽均匀。

焊接工艺：机器人焊接，证焊缝质量，提供施工现场照片。

★材质:内室+夹层304不锈钢材质。

设计温度：≥140℃。

门数量：机动门，双门。

门结构：电机齿轮链条驱动门板上下移动，侧开门。

门胶圈：圆形门胶圈，使用寿命长。

管路材质：不锈钢材质，更加环保。

阀：优质气动阀和电磁阀，气动阀保证≥300万次无故障运行.

压变：优质品牌，响应时间＜5ms

蒸汽源：外接蒸汽源

换热装置：采用板式换热效率高，使用寿命长。

水回收装置：带有换热器冷凝水回收系统。

控制系统：抗干扰性强，≥7.5寸真彩触摸屏。

抽空系统:标准程序运行设备可抽空-90KPa以下，保证灭菌性能，提供运行程序打印记录。

记录方式：内置热敏打印机，灭菌过程的温度、压力、时间可进行打印。

程序运行时间：标准循环:≦56分钟。

程序种类及数量：灭菌类程序：≥25套

提供特种设备设计制造许可证

提供灭菌效果检测报告

为保障售后服务，省内有10名以上厂家人员服务。1小时响应，4小时到位。

3.2货物商务比选要求

|  |
| --- |
| **3.2.1安装和调试** |
| 收到医院主机设备安装通知后，7日内全新设备与安装人员进场安装调试，工期3日。 |
| **3.2.2培训** |
| 根据新设备特点及技术要求，应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能，并能解决简单的常见问题及故障、达到合格使用该设备之要求。 |
| **3.2.3验收** |
| 6.1按比选文件要求，依据国家行业标准进行验收。产品质量须达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数；计量设备应能通过计量部门的验收。 |
| 6.2验收需提供详细的操作和维护手册（包括：设备使用手册、随机操作规程卡、日常维护保养规程卡、维修手册、设备电路图、设备结构图、设备故障代码表等），合格证及其它设备所用备品配件；且设备免费开放密码、设备免费软件升级、免费开放接口。 |
| **3.2.4质保期** |
| 设备终验收单签署之日起开始计算，在正常操作情况下，投标人必须对合同设备整机及器械的正常使用给予至少1年或以上的质量保质期，终身维修； |
| 全年设备无故障运行率应达 98％以上，低于 98%—90%之间保修期限按 1：3 延长；低于 89％－80％之间保修期限按 1：5 延长；全年设备无故障运行率低于 80％时，予以退货处理；卖方在一周内将货款退回； |
| **3.2.5售后服务承诺和保修条款** |
| 保修期内提供每年不少于2次的定期上门维护保养； |
| 卖方接到用户报修后须立即电话响应处理，电话指导不能解决的原厂专业工程师须24小时内到现场，24小时内排除故障；在质量保证期内，凡因正常使用出现的质量问题，供货商应提供免费维修或更换。在厂家(供货商维修服务中心)维修时，供货商应支付设备或组件的包装和运费。对更换或修复的零部件从更换或修复之日起重新计算质量保证期。 |
| 质保期过后厂家免费维修，不换配件不收费,终身免费升级软件版本； |
| 卖方提供易损配件与耗材价格清单，卖方须以最优惠价格满足买方对该设备耗材的需求，并遵循先维修设备使之正常工作，后付各种款项的原则； |
| **3.2.6报价要求** |
| 报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、招标代理费、税金等全部费用； |
| **3.2.7付款方式** |
| 签订合同后三日内买方向卖方支付合同价30%的预付款，设备到货、安装、调试、验收完成后三十日内付合同款的 65%，留余款 5%为质保金（十二个月后无质量问题后十日内无息支付）； |

1. **比选文件内容要求：**

4.1资质文件要求：

4.1.1提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证副本或具有统一社会信用代码的营业执照副本；

4.1.2提供附有法定代表人身份证复印件的法人授权函，被授权人身份证（非法定代表人参与投标时提供）；

4.1.3食品药品监督管理部门颁发的医疗器械产品注册或备案证明；授权委托书与相关人员身份证扫描件；

4.1.4参加本项目前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的证明文件或书面承诺声明；食品药品监督管理部门颁发的医疗器械经营（生产）许可证明；

4.1.5提供供应商售后服务承诺函，含售后服务体系：主要包括质保期内维护保养措施、质保期外的服务承诺、服务人员的科学合理配备，供应商在设备的交货、安装、调试及项目实施方案和计划、保修期； 近三年同类项目业绩；

以上需提供复印件加盖鲜章确认，另标注 “与原件一致”字样或加盖“与原件一致”条章。

4.1.6技术规格偏离表

内容要求：供应商须针对比选文件第三章技术需求的内容逐个全部作出实质性的响应，进行详细描述。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 技术需求项目 | 比选磋商文件要求 | 技术响应（详细技术参数与规格） | 偏离情况详细说明 | 偏差 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |

注：请各供应商参照比选磋商文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1、供应商应根据货物的实际规格，并对照磋商文件要求，对确实存在规格要求与磋商文件要求有偏离的情况，应真实、认真的填写本表。供应商因任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由供应商自行承担。

2、供应商真实填写本表，并对其真实性负责。

3、不允许存在实质性负偏离。非实质性负偏离超过5项的，响应文件无效；（磋商文件中“★”条款为实质性条款）

供应商盖章：

日 期：

4.1.7**投标产品详细配置清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部件名称 | 品牌 | 产地 | 规格型号 | 详细配置及技术参数 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.设备配置全部基本部件均须标明品牌、型号、详细配置与参数、原产地及制造商，否则将作为非实质性响应投标予以拒绝。

2.此表可根据需要可格式扩展

负责人（或被委托人）签字：

供应商盖章：

日 期：

4.1.8**报价文件格式**

项目名称：

采购编号： 报价金额单位：人民币万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | | 规格型号 | 数 量 | 设备单价 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | ... | | | |
| 项目总价格： 大写：    （即人民币¥： ） | | | | |

注：▲1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由负责人或被委托人签字或盖章，否则不得推荐为成交候选人。

▲2、报价应包括人工费、服务费、税金保险、工程配套费、运输费、安装调试费、培训费以及实施本项目所需的其他一切费用。

负责人（或被委托人）签字：

供应商盖章：

日 期：

4.4.9 **二次报价确认单**

**项目名称： 项目编号：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **供 应 方** | **第二次报价（万元）** | **法定代表人或委托人签字** |
|  | 单价：  项目总价格： |  |

▲1、此二次报价单与投标文件具有同等效力，盖章后现场最终报价使用。

公司名称（盖章）：

日 期 ：

**五、开标时间及地点**

5.1开标时间：2021年7月9日 13:30

5.2开标地点：四平市第一人民医院机关楼二楼会议室

**六、评审办法--综合评分**

6.1**投标报价（50分）**

6.1.1满足比选文件实质性要求且最终报价最低的供应商的价格为投标基准价，其价格分为满分50分。

6.1.2比选报价得分=（比选基准价/比选报价）×50的公式计算得分。

6.1.3比选报价不完整的，不进入比选标准价的计算，本项得0分。

6.2**技术（30分）**

6.2.1 完全符合比选文件要求,没有负偏离得20 分。与比选文件要求有非实质性的负偏离的扣分,每条扣2分,扣完为止。 技术指标和配置高于比选要求并体现出产品的质量和性能更优的可加分,最多加10分。

6.3**业绩（5分）**

6.3.1 近三年同类项目业绩,根据合同数量,每一个得 1分 ,最多得 5分；

6.4**售后服务（15分）**

6.4.1售后服务体系，主要包括质保期内维护保养措施、质保期外的服务承诺、服务人员的科学合理配备等。优：5分，良： 3-4分，一般：0-2分。

6.4.2供应商在设备的交货、安装、调试及项目实施能力具有详细、全面、切实可行的实施方案和计划，优：4分，良： 3分，一般：0-2分。

6.4.3提供免费保修期最短的不得分,每增加一 年得 3分,最多得6分 。

综合以上得分即为供应商的最终得分，评标委员会依据各供应商综合得分由高到低的顺序推荐候选中标单位3名。