**四平市第一人民医院**

**组织脱水机、生物组织摊烤片机、石蜡包埋机比选招标公告**

1. **项目概况**

四平市第一人民医院病理科采购组织脱水机、摊烤片机、石蜡包埋机公开比选招标项目。

1. **项目基本情况与供应商参与比选须知:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** | **单位** | **简要规格参数描述** |
| 1 | 组织脱水机 | 1 | 台 | 详见3.1项目技术需求 |
| 2 | 生物组织摊烤片机 | 1 | 台 | 详见3.1项目技术需求 |
| 3 | 石蜡包埋机 | 1 | 台 | 详见3.1项目技术需求 |
| 4 | 切片柜 | 1 | 组 | 详见3.1项目技术需求 |
| 5 | 蜡片柜 | 1 | 组 | 详见3.1项目技术需求 |

1. 项目编号：spdyyy-20211019
2. 项目名称：四平市第一人民医院组织脱水机、摊烤片机、石蜡包埋机比选招标采购项目
3. 采购方式：院内比选招标
4. 公示期限：自发布公告起7日内
5. 合同履行期限：成交供应商按中标通知书规定时间与采购人签订合同，并于签订合同后30工作日内供货及完成安装调试。
6. 本项目不接受联合体投标
7. 供应商应仔细阅读比选采购公告文件的所有内容，按照要求进行投标文件准备；参选单位递交的文件均应编写目录和页码，密封袋上标明单位名称、比选项目名称、联系人、联系电话并加盖公章,密封件封口上应加盖骑缝章；在规定时问内递交院内比选文件至指定地点，比选文件数量为六本(1正本 5副本)。
8. **项目技术需求及商务需求**

3.1项目技术需求

**组织脱水机**

1. 液缸数量：12个（9个药剂缸，3个医用石碏缸）。
2. 液缸容积：180mm×77mm×143mm 。
3. 单缸处理时间：可在1分钟～300000分钟内任意设定。
4. 换缸沥试剂时间：1～600秒 。
5. 温度预置范围：温度1 ：室温—99℃ ，温度2：室温—50℃任意设置 。
6. 温度控制准确度：±2℃，设备同时加有温度控制开关作为双重温度保护。

7、电源： 电压：AC220V±10% 、频率：50±1HZ、功率：＜ 1000W 。

8、停电保护时间：≧6小时。

9、具有断电及故障远程报警功能。

**石蜡包埋机**

1、工作电源：AC220V/50HZ

2、最大功率：750AV

3、工作室温度范围：15℃至 30℃

4、石蜡缸温度： 30℃至 80℃任意设定

5、控温精度：±1%。

 6、工作室相对湿度：最大 80％

 7、蜡缸容量：5 升 ( 可满足＞500 个组织包埋用量)

8、外形尺寸：600mm×620 mm×365 mm

9、重量：约 70Kg

10、LCD 点阵屏动态显示；

11、具有可设定每天 24 小时定时开/关机和一个星期内任意一天开/关机功能；

12、可设定蜡缸、工作台、镊子座、双保温缸窒内温度 30℃—80℃。

13、蜡阀、蜡管工作温度为 65℃—67℃（不可调）；

14、电子冰台工作设定温度-15℃—+15℃，可调整。

15、带修蜡仪，具有修蜡功能。

**生物组织摊烤片机**

1、摊片升温：室温～99℃

2、烤片升温：室温～99℃

3、烘片升温：室温～99℃

4、一次烘片：染色架三个

5、整机耗电：小于 IKVA

6、电源：AC220V±10％,50HZ±1HZ

7、整机重量：≤25kg

**切片柜**

1.1.0㎜冷轧钢板。

1. 抽屉：玻片专用抽ABS滑道，抽屉内置暗锁，带防滑功能。
2. 拉手：采用ABS镀铬，抽屉内由ABS玻片专用分隔条便于存档。
3. 柜体表面：脱脂除油、表调、锌系磷化、钝化、粉未喷涂。
4. 插槽：金属开模专用插槽。标鉴槽：一体化冲压成型。

**蜡片柜**

1.1.0㎜冷轧钢板。

1. 抽屉：蜡块专用抽。拉手：塑料暗拉手。
2. 脱脂除油、表调、锌系磷化、钝化、粉未喷涂。
3. 插槽：金属开模专用插槽。标鉴槽：一体化冲压成型。
4. 整体结构为组合式，每组可存放标准蜡块约12000块。抽屉内使用标准包 埋盒存放设计。

3.2货物商务比选要求

|  |
| --- |
| **3.2.1安装和调试** |
| 收到医院主机设备安装通知后，7日内全新设备与安装人员进场安装调试，工期3日。 |
| **3.2.2培训** |
| 根据新设备特点及技术要求，应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能，并能解决简单的常见问题及故障、达到合格使用该设备之要求。 |
| **3.2.3验收** |
| 6.1按比选文件要求，依据国家行业标准进行验收。产品质量须达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数；计量设备应能通过计量部门的验收。 |
| 6.2验收需提供详细的操作和维护手册（包括：设备使用手册、随机操作规程卡、日常维护保养规程卡、维修手册、设备电路图、设备结构图、设备故障代码表等），合格证及其它设备所用备品配件；且设备免费开放密码、设备免费软件升级、免费开放接口。 |
| **3.2.4质保期** |
| 设备终验收单签署之日起开始计算，在正常操作情况下，投标人必须对合同设备整机及器械的正常使用给予至少**2**年或以上的质量保质期，终身维修； |
| 全年设备无故障运行率应达 98％以上，低于 98%—90%之间保修期限按 1：3 延长；低于 89％－80％之间保修期限按 1：5 延长； |
| **3.2.5售后服务承诺和保修条款** |
| 保修期内提供每年不少于2次的定期上门维护保养； |
| 卖方接到用户报修后须立即电话响应处理，电话指导不能解决的原厂专业工程师须24小时内到现场，24小时内排除故障；在质量保证期内，凡因正常使用出现的质量问题，供货商应提供免费维修或更换。在厂家(供货商维修服务中心)维修时，供货商应支付设备或组件的包装和运费。对更换或修复的零部件从更换或修复之日起重新计算质量保证期。 |
| 质保期过后厂家免费维修，不换配件不收费,终身免费升级软件版本； |
| 卖方提供易损配件与耗材价格清单，卖方须以最优惠价格满足买方对该设备耗材的需求，并遵循先维修设备使之正常工作，后付各种款项的原则； |
| **3.2.6报价要求** |
| 报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、招标代理费、税金等全部费用； |
| **3.2.7付款方式** |
| 设备到货、安装、调试、验收完成并开具全额发票交付后三十日内付合同款的 95%，留余款 5%为质保金（十二个月后无质量问题后十日内无息支付）； |

1. **比选文件内容要求：**

4.1资质文件要求：

4.1.1提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证副本或具有统一社会信用代码的营业执照副本；

4.1.2提供附有法定代表人身份证复印件的法人授权函，被授权人身份证（非法定代表人参与投标时提供）；

4.1.3提供投标截止日期前三个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4.1.4食品药品监督管理部门颁发的医疗器械产品注册或备案证明；授权委托书与相关人员身份证扫描件；

4.1.5参加本项目前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的证明文件或书面承诺声明；食品药品监督管理部门颁发的医疗器械经营（生产）许可证明；

4.1.6提供供应商售后服务承诺函，含售后服务体系：主要包括质保期内维护保养措施、质保期外的服务承诺、服务人员的科学合理配备，供应商在设备的交货、安装、调试及项目实施方案和计划、保修期； 近三年同类项目业绩；

以上需提供复印件加盖鲜章确认，另标注 “与原件一致”字样或加盖“与原件一致”条章。

4.1.7技术规格偏离表

内容要求：供应商须针对比选文件第三章技术需求的内容逐个全部作出实质性的响应，进行详细描述。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 技术需求项目 | 比选磋商文件要求 | 技术响应（详细技术参数与规格） | 偏离情况详细说明 | 偏差 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |

注：请各供应商参照比选磋商文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1、供应商应根据货物的实际规格，并对照磋商文件要求，对确实存在规格要求与磋商文件要求有偏离的情况，应真实、认真的填写本表。供应商因任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由供应商自行承担。

2、供应商真实填写本表，并对其真实性负责。

3、不允许存在实质性负偏离。非实质性负偏离超过5项的，响应文件无效；（磋商文件中“★”条款为实质性条款）

 供应商盖章：

 日 期：

4.1.8**投标产品详细配置清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部件名称 | 品牌 | 产地 | 规格型号 | 详细配置及技术参数 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.设备配置全部基本部件均须标明品牌、型号、详细配置与参数、原产地及制造商，否则将作为非实质性响应投标予以拒绝。

2.此表可根据需要可格式扩展

负责人（或被委托人）签字：

 供应商盖章：

 日 期：

4.1.9**报价文件格式**

项目名称：

采购编号： 报价金额单位：人民币万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格型号 | 数 量 | 设备单价 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | ... |
| 项目总价格： 大写： （即人民币¥： ） |

注：▲1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由负责人或被委托人签字或盖章，否则不得推荐为成交候选人。

▲2、报价应包括人工费、服务费、税金保险、工程配套费、运输费、安装调试费、培训费以及实施本项目所需的其他一切费用。

负责人（或被委托人）签字：

 供应商盖章：

 日 期：

4.4.10 **二次报价确认单**

**项目名称： 项目编号：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **供 应 方** | **第二次报价（万元）** | **法定代表人或委托人签字** |
|  | 单价：项目总价格： |  |

▲1、此二次报价单与投标文件具有同等效力，盖章后现场最终报价使用。

 公司名称（盖章）：

 日 期 ：

4.4.11

**投标廉洁承诺书**

购方：四平市第一人民医院

投标方：

为贯彻落实中央、省、市治理商业贿赂文件精神，进一步推进党风廉政建设和纠风工作，建立健全治理商业贿赂长效机制，按照卫生部《关于加强医疗机构廉洁风险防控的指导意见》，现经双方协商同意签订廉洁协议书如下：

一、购销双方必须遵纪守法，严格执行上级纠正医药购销和医疗服务中不正之风和治理商业贿赂的有关文件精神，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举”的原则，深化源头治理。双方应严格执行医疗设备、药品和医用材料招标采购制度，严格执行有关管理规定。

二、供方（厂商、经销商）不得派代表到医院，以借名科研费、开发费、宣传费、推销费等形式推销药品、医疗设备、医用耗材等产品，对医院领导、药剂科、器械科、总务科、信息科及相关科室科长（主任）和医务人员发放回扣等商业贿赂不正当行为的，一经发现，中止购销合同和其他一切业务。

三、供方（厂商、经销商）不得派代表到医院临床各科进行新药申请、开方回扣促销，或以不正当交易手段诱导临床医生用其所供药品、医疗设备、医用耗材。一经发现，中关于加强医疗机构廉洁风险防控的指导意见止购销合同和其他一切业务。

四、购方医院领导、药剂科、器械科、信息科、总务科科长（主任）及相关科室有关人员以及临床医务人员不得借新设备、新药品、新医用材料引进之机收受经销商（厂商）的回扣 、物品或索贿等违法行为，一经发现坚决依法依规严肃处理。

五、医院各科室医务人员不得替厂家（经销商）代表非法统计销售药品、耗材数量等，一经发现按商业贿赂行为严肃处理。医院对于出现药品、耗材等销售异常的，查实后将停止购进。

六、购供双方共同承诺坚决遵守不行贿、不受贿等不廉洁行为，做到廉洁自律，如出现有违法违纪行为，一经查实，除依法依规处理外，上报市卫生局，供销公司及法人代表一律进入“黑名单”，在四平卫生信息网予以公布，按照卫生部《关于建立健全医疗设备、药品和医用材料采购制度的通知》精神， 凡在“黑名单”上公布的经营公司（或生产厂家），在五年内不得在我市卫生系统经销产品，我市各医疗卫生单位在五年内也一律不得购买其产品。

本协议书一式两份，购销双方各执一份，自双方签字之日起生效。

购方单位（盖章）： 投标方单位（盖章）：

四平市第一人民医院

法人代表签章： 法人代表签章：

代表人签名： 代理人签名：

年 月 日 年 月 日

**五、开标时间、地点及联系方式**

5.1开标时间：2021年10月27日 13:30

5.2开标地点：四平市第一人民医院机关楼二楼会议室

5.3联系人：杨海冰 15044440752

**六、评审办法--综合评分**

6.1**投标报价（50分）**

6.1.1满足比选文件实质性要求且最终报价最低的供应商的价格为投标基准价，其价格分为满分50分。

6.1.2比选报价得分=（比选基准价/比选报价）×50的公式计算得分。

6.1.3比选报价不完整的，不进入比选标准价的计算，本项得0分。

6.2**技术（30分）**

6.2.1 完全符合比选文件要求,没有负偏离得20 分。与比选文件要求有非实质性的负偏离的扣分,每条扣2分,扣完为止。 技术指标和配置高于比选要求并体现出产品的质量和性能更优的可加分,最多加10分。

6.3**业绩（5分）**

6.3.1 近三年同类项目业绩,根据合同数量,每一个得 1分 ,最多得 5分；

6.4**售后服务（15分）**

6.4.1售后服务体系，主要包括质保期内维护保养措施、质保期外的服务承诺、服务人员的科学合理配备等。优：5分，良： 3-4分，一般：0-2分。

6.4.2供应商在设备的交货、安装、调试及项目实施能力具有详细、全面、切实可行的实施方案和计划，优：4分，良： 3分，一般：0-2分。

6.4.3提供免费保修期最短的不得分,每增加一 年得 3分,最多得6分 。

综合以上得分即为供应商的最终得分，评标委员会依据各供应商综合得分由高到低的顺序推荐候选中标单位3名。

四平市第一人民医院

 2021年10月19日